ИЗМЕРЕНИЯ

Б. Хайкич

# МИНИАТЮРНЫЙ ЦИФРОВОЙ ВОЛЬТМЕТР

При налаживании радиоэлектронной аппаратуры измерительные приборы приходится располагать, как правило, в стороне от конструкции, что неудобно для отсчета показаний. Особенно это неудобство сказывается при настройке транзисторной аппаратуры и конструкций на интегральных микросхемах, отличающихся более плотным монтажом.

Рис. 1. Внешний вид цифрового вольтметра

Вот почему при разработке предлагаемого прибора ставилась задача создать простой малогабаритный вольтметр с цифровым отсчетом, максимально удобный в работе и обладающий точностью измерений не хуже точности стрелочного авометра. В итоге был сконструирован прибор (рис. 1), который может быть закреплен на кисти руки, причем индикаторная часть прибора при любом положении руки находится под углом наилучшего зрения, а ремешок служит своеобразной подставкой, когда вольтметр лежит на монтажном столе или лабораторном стенде.

Другой особенностью прибора является его схемное решение — он непосредственно измеряет напряжение, не преобразуя его предварительно в частоту или временной интервал, как это делается во многих подобных конструкциях. Поэтому в вольтметре отсутствуют элементы или узлы, к стабильности которых предъявлялись бы особые требования.

Вольтметр собран всего на шести интегральных микросхемах и доступен для повторения радиолюбителям средней квалификации. Им можно измерять постоянные напряжения от 0,1 до 99 В на двух поддиапазонах: 0,1... 9,9 В и 1 ... 99 В. Входное сопротивление на первом поддиапазоне составляет 0,5 МОм, на втором — 5 МОм. Погрешность измерений не хуже 1,5%. Вольтметр рассчитан на питание от источника напряжением 5 В и потребляет мощность не более 1 Вт. Габариты вольтмегра 55X58X28 мм, масса 40 г.

Функциональная схема вольтметра приведена на рис. 2. Он состоит из управляемого мультивибратора 1, двоичного счетчика 2, дешифратора 3, индикатора 4, резисторной матрицы 5, компаратора 6 и формирователя 7. Измеряемое напряжение подается на вход компаратора, где сравнивается со ступенчато возрастающим напряжением, получаемым с помощью резисторной матрицы. В момент равенства этих напряжений на выходе компаратора появляется сигнал положительной полярности, поступающий на вход формирователя. Он вырабатывает импульс определенной длительности, который управляет работой мультивибратора и дешифратора. При этом мультивибратор выключается и счетчик останавливается на время, равное длительности импульса формирователя. Одновременно этот импульс подается на дешифратор и на индикаторе высвечивается значение измеряемого напряжения.

По окончании действия импульса мультивибратор вновь начинает генерировать тактовые импульсы, а счетчик совместно с резисторной матрицей продолжав ет вырабатывать ступенчато возрастающее напряжение. При поступлении сотого импульса от мультивибратора на вход счетчика происходит сброс счетчика на нуль, и процесс измерения повторяется. Иначе говоря, вольтметр автоматически многократно повторяет процесс измерения с динамической индикацией результата.

Рис. 2. Функциональная схема цифрового вольтметра

Познакомимся с работой прибора по его принципиальной схеме, приведенной на рис. 3. Управляемый мультивибратор выполнен на инверторах D5.3 и D5.4. Вырабатываемые им импульсы поступают на вход счетчика D1, а с него — на счетчик D2. К выходам 1, 2, 4, 8 (соответственно выводы 12, 9, 8, 11 микросхем) счетчиков подключена резисторная матрица на «весовых» резисторах (R1 — R4, R6 — R9). Отношение сопротивлений резисторов выбрано равным 1:2:4:8:10: 20 : 40 : 80. Благодаря этому на выходе резисторной матрицы (общая точка всех резисторов) формируется ступенчато возрастающее напряжение. Оно поступает на один из входов операционного усилителя А1, работающего как компаратор. На второй вход усилителя подается через резистор R5 и разъем XI измеряемое напряжение. В момент равенства напряжений на выходе компаратора появляется напряжение положительной полярности, почти равное напряжению источника питания. Это напряжение через конденсатор С2 подается на вход формирователя, собранного на элементах D5.1, D5.2. На выходе формирователя устанавливается уровень логической единицы, который приводит к срыву колебаний мультивибратора на элементах D5.3 и D5.4. Счетчик останавливается. Одновременно с выхода формирователя на дешифраторы D3 и D4 поступает импульс «подсветки», разрешающий индикацию результата, и на индикаторах HI, H2 высвечиваются показания вольтметра.

Рис. 3. Принципиальная схема цифрового вольтметра

Конденсатор С2 заряжается через резисторы R27, R28, поддерживая током заряда уровень логической единицы на входе формирователя. По мере заряда конденсатора падение напряжения на резисторе R28 уменьшается и, когда оно становится меньше порога срабатывания логического элемента D5.1, на выходе формирователя появляется сигнал логического нуля. Дешифраторы D3 и D4 закрываются, индикаторы гаснут, мультивибратор вновь начинает вырабатывать импульсы, поступающие на вход счетчика. Тот, в свою очередь, считает до переполнения, затем сбрасывается на нуль. В этот момент на выходе резисторной матрицы появляется нулевой потенциал, который переводит компаратор А1 в исходное состояние (на выходе компаратора отрицательное напряжение). Конденсатор С2 быстро перезаряжается через малое выходное сопротивление компаратора и диод V2. Одновременно по цепи V1R12 подается сигнал на индикатор Н2, и на нем загорается запятая. Процесс измерения повторяется.

Благодаря такому схемному решению прибора температурная стабильность его определяется лишь компаратором и резисторами матрицы. Нестабильность работы формирователя и мультивибратора не сказывается на точности измерений. Длительность импульса «подсветки», вырабатываемого формирователем, определяет лишь продолжительность включения индикатора.

Для компенсации уровня логического нуля (-0,4 В) на «сигнальный» вход компаратора подается постоянное напряжение смещения с делителя R10R11.

Рис. 4. Печатная плата аналого-цифрового преобразователя; а — расположение элементов; б — печатный монтаж

Если на вход вольтметра будет подано напряжение выше максимального (для выбранного предела), компаратор останется в исходном положении и на индикаторе загорится только запятая (сегменты останутся погашенными).

В приборе использованы конденсаторы типа КМ, резисторы МЛТ-0,125 и МЛТ-0,25. Резисторы матрицы (R1 — R4, R6 — R9) и входного делителя (R5, R11, R31) изготовлены из резисторов МЛТ-0,25 с меньшим по сравнению с указанным на схеме сопротивлением (нужный номинал получают стачиванием графитового слоя, об этом будет сказано ниже).

Микросхемы серии К133 можно заменить аналогичными микросхемами серий К130, К131, К136. Подойдут и микросхемы серий К134, К155, но в этом случае придется переработать печатную плату.

Вместо индикаторов АЛ113Е можно применить любые семисегментные светодиодные индикаторы. Необходимо лишь учесть, что при использовании индикаторов с общим катодом дешифраторы К.514ИД2 нужно заменить на К.514ИД1 и тогда отпадет надобность в резисторах R13 — R26.

В качестве входного разъема использовано телефонное гнездо. Разъем Х2 для подключения питания изготовлен из малогабаритного разъема типа МРН (деталь 6 на рис. 7). Можно использовать любой другой малогабаритный разъем с тремя контактами, например от микрокалькулятора.

Под указанные детали разработаны три печатные платы вольтметра. Все они изготовлены из одностороннего фольгированного стеклотекстолита. На одной из плат смонтированы детали аналого-цифрового преобразователя (рис. 4, а, б), на другой — детали дешифратора (рис. 5, а, б), на третьей (рис. 6, а, б) — индикаторы. Соединения между платами выполнены тонким многожильным монтажным проводом МГТФ. Платы скреплены между собой в единый блок с помощью стоек. Такая конструкция прибора обеспечивает доступ к любой точке монтажа. Блок помещен в корпус (рис. 7) и прикреплен к его задней стенке винтом М2,5. Корпус может быть изготовлен из органического стекла, полистирола или фольгированного стеклотекстолита.

Рис. 5. Печатная плата дешифратора:

a — расположение элементов; б — печатный монтаж

Под корпус подойдет и готовая коробочка соответствующих размеров. В описываемой конструкции была использована коробочка для хранения слайдов с некоторой доработкой. Она заключалась в том, что в крышке было выпилено отверстие под лицевую панель, а по бокам корпуса сделаны отверстия для входного разъема и разъема питания. В нижней части корпуса и на задней стенке просверлены отверстия для скоб крепления ремешка

Лицевая панель выполнена из листового алюминия толщиной 0,8 мм. С тыльной стороны панели приклеен светофильтр из пленки красного цвета. Надписи выполнены с помощью переводного шрифта. Лицевая панель на клею посажена в крышку на расстоянии 1...2 мм от переднего торца крышки. Крышка окрашена черной нитроэмалью.

К вольтметру изготавливают два сменных щупа (рис. «) для поддиапазонов 0,1...9,9 В и 1. 99 В В щуп второго поддиапазона встроен резистор R31, образующий совместно с резисторами R5, R11 вольтметра входной делитель напряжения. Кроме того, нужно изготовить переходник с двумя многожильными проводниками. Одни концы проводников подпаивают к ответной части входного разъема, другие — к однополюсным вилкам. Вилку, соединенную с общим проводом вольтметра, окрашивают в черный цвет или помечают другим способом — она при работе с вольтметром будет соединяться с помощью зажима «крокодил» с общим проводом проверяемой конструкции. Вторая вилка будет вставляться в гнездо того или иного щупа.

Запитать вольтмeтp можно от любого двуполярного (+о В, — 5 В) источника, обеспечивающего ток нагрузки по цепи +5 В не менее 200 мА и по цепи — 5 В не менее 5 мА. Автором был применен доработанный блок питания БП2-3 от микрокалькулятора (рис. 9)

Рис, 6. Печатная плата индикаторов:

а — расположение элементов; б ~ печатный монтаж

Рис. 7. Устройство корпуса вольтметра: 1 — корпус; 2 — крышка корпуса; 3 — передняя панель; 4 — скоба крепления ремешка; 5 — светофильтр; 6 — разъем питания

Рис. 8. Выносные щупы вольтметра

Для налаживания вольтметра понадобятся осциллограф, омметр и вольтметр постоянного тока с пределами измерений 10 и 100 В. Класс точности вольтметра должен быть не хуже 0,5. В крайнем случае можно воспользоваться обычным авометром но точность настройки при этом будет несколько хуже.

Рис. 9. Принципиальная схема блока питания

Налаживание начинают с того, что резисторы матрицы и входного делителя заменяют цепочками из последовательно соединенных постоянного и подстроеч-ного резисторов. Примерные значения сопротивлений резисторов указаны в табл. 1. Но перед тем как впаять их в прибор, следует установить с,помощью омметра для каждой цепочки указанное в таблице суммарное сопротивление.

Затем, включив питание вольтметра, устанавливают его нуль. Для этого щуп первого поддиапазона (0,1... 9,9 В) соединяют с вилкой общего провода (иначе говоря, закорачивают вход вольтметра) и подстроечным резистором R11 устанавливают нулевые показания вольтметра. При этом вначале увеличением сопротивления резистора R11 добиваются появления на индикаторах вольтметра каких-нибудь показаний, а затем постепенно уменьшают сопротивление этого резистора до появления на индикаторах двух нулей (или до момента гашения индикаторов).

Рис. 10. Ступенчато-возрастающее напряжение

Таблица I

| #### Резистор | Суммарное сопротивление, кОм | Сопротивление заменяющих резисторов, кОм |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | постоянного | подстроеч-ного |
| R4 R3 R2 R1 R6 R7 R8 R9 R5 R11 | 1800 900 450 225 180 90 45 22,5 360 110 | 1600 820 430 200 160 82 43 20 330 100 | 470 150 47 47 47 15 4,7 4,7 47 15 |

После этого приступают к настройке резисторной матрицы. От точности подбора ее резисторов (особенно R6 — R9) во многом зависит точность вольтметра. Вначале резисторы R6 — R9 отключают от общей точки и подключают к выводу 5 операционного усилителя осциллограф (вход вольтметра по-прежнему остается закороченным). На экране осциллографа должно появиться изображение ступенчато возрастающего напряжения из девяти ступенек (рис. 10). Плавно изменяя сопротивление резисторов R1 — R4 подстроечными резисторами временно впаянных цепочек, добиваются одинаковой амплитуды всех ступенек. Работу облегчит табл. 2, в которой приведены данные о резисторах, участвующих в формировании той или иной ступеньки. Цифрой 1 в ней отмечены резисторы, на которые подается сигнал логической единицы при формировании той или иной ступеньки.

##### Таблица 2

| Номер ступеньки | Резистор |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R1 | R2 | R3 | R4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 |

Если, например, на экране осциллографа будет видно, что амплитуда первой, третьей, пятой, седьмой и девятой ступенек увеличена, необходимо изменить (увеличить) сопротивление резистора R4, участвующего в их формировании. Если же, к примеру, уменьшена амплитуда восьмой и девятой ступенек, следует уменьшить сопротивление резистора R1 и т. д.

После подбора резисторов Rl — R4 подключают к общей точке матрицы резисторы R6 — R9. При этом на экране осциллографа появится изображение ступенчато возрастающего напряжения из 99 ступенек. Методика подбора резисторов в этом случае аналогична предыдущей, но руководствоваться нужно табл. 3.

Таблица 3

| #### Номер ступеньки | Резистор |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R9 | ###### R8 | ###### R7 | R6 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 40 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 60 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 70 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 80 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |

Остается отключить временно установленные цепочки, возможно точнее измерить получившиеся сопротивления, подобрать постоянные резисторы с такими сопротивлениями и впаять их в плату. Если сразу подобрать какой-то резистор не удастся, можно взять резистор с меньшим сопротивлением и, осторожно счищая его графитовый слой мелкозернистой наждачной бумагой, довести сопротивление до требуемого значения, а затем покрыть резистор сверху лаком.

Следующий этап — установка чувствительности вольтметра на первом поддиапазоне. На вход вольтметра подают поочередно напряжение 9,9 и 10 В. Подбором резистора R5 добиваются, чтобы при входном напряжении 9,9 В на индикаторах вольтметра светились цифры 9, а при напряжении 10 В они гасли и оставалась светящаяся запятая, свидетельствующая о наличии на входе вольтметра напряжения выше максимального для данного поддиапазона.

После подбора резистора R5 придется, возможно, вновь подобрать резистор R11. Эту операцию иногда приходится повторять 2 — 3 раза.

Для настройки чувствительности вольтметра на втором поддиапазоне на вход вольтметра подают через цепочку из последовательно соединенных постоянного резистора сопротивлением 4,3 МОм и подстроечного на 1 МОм напряжения 99 и 100 В. Подстроечным резистором добиваются, чтобы при входном напряжении 99 В на обоих индикаторах светилась цифра 9, а при напряжении 100 В индикаторы гасли и, как и в предыдущем случае, высвечивалась лишь запятая. На этом настройку вольтметра можно закончить, впаять в щуп диапазона 1...99 В постоянный резистор с полученным сопротивлением и пользоваться вольтметром.

### ББК 82.884.19

Рецензент кандидат технических наук В. Т. Поляков

В помощь радиолюбителю; Сборник. Вып. 80 В80 /Сост. Б. С. Иванов. — М.; ДОСААФ, 1983.- 78 с, ил. 30 к.

Приведены принципиальные схемы и описания кон» струкций радиотехнических устройств различной степени сложности.

Для широкого круга радиолюбителей и специалистов.

2402020000-025 								ББК 32.884.19

В--------------28-83

072(02) — 83 								6Ф2.У

#### OCR Pirat