ИЗМЕРЕНИЯ

Ю. Пахомов

# ОММЕТР С ЛИНЕЙНОЙ ШКАЛОЙ

У радиолюбителей, особенно начинающих, большой популярностью пользуются омметры с линейной шкалой, не требующие замены и градуировки шкалы стрелочного индикатора. Сравнительно простая конструкция такого омметра была разработана на операционном усилителе. Омметр позволяет измерять сопротивления от 1 Ом до 1 МОм, что вполне достаточно для многих практических целей.

Принцип действия омметра на операционном усилителе поясняет рис. 1. Измеряемый резистор Rх включен в цепь обратной связи между выходом усилителя и его инвертирующим входом. В этой же цепи стоит и эталонный резистор R3. На неинвертируюший вход подается опорное напряжение от источника G1. В таком режиме выходное напряжение операционного усилителя будет зависеть от соотношения сопротивлений Rx и R3 цепи обратной связи. Его и измеряет относительно опорного напряжения вольтметр PV, показания которого прямо пропорциональны сопротивлению Rx.

Рис. 1. Функциональная схема омметра с линейной шкалой

Принципиальная схема омметра приведена на рис. 2. Опорное напряжение + 2 В на неинвертирующем входе усилителя создается делителем из резистора R10 и стабилизатора тока на транзисторе VI. Точное значение опорного напряжения подбирают переменным резистором R12. Поскольку при измерении малых сопротивлений ток в измерительной цепи, а значит, и выходной ток усилителя может превышать допустимый для ОУ, в омметр введен эмиттерный повторитель на транзисторе V3. Чтобы защитить стрелочный индикатор от перегрузок при случайном увеличении выходного напряжения усилителя изза неправильного положения переключателя S1, параллельно выводам индикатора подключен диод V2,

Вольтметр состоит из миллиамперметра РА1 и резисторов R13, R14. В показанном на схеме положении кнопки S2 вольтметр рассчитан на измерение напряжений до 2 В. При замыкании контактов кнопки резистор R14 шунтируется и вольтметр измеряет напряжение до 0,2 В.

Эталонные резисторы подключаются к инвертирующему входу ОУ переключателем S1. Сопротивление эталонного резистора определяет поддиапазон измерений омметра. Так, при включении резистора R1 прибором можно измерять сопротивления примерно от 100 кОм до 1 МОм. При следующем положении переключателя предельное измеряемое сопротивление может достигать 300 кОм, а при дальнейших положениях эти значения будут соответствовать 100 кОм, 30 кОм, 10 кОм, 3 кОм, 1 кОм, 300 Ом, 100 Ом. В итоге получается девять поддиапазонов измерения.

Благодаря кнопке S2 пределы измеряемых сопротивлений можно уменьшить в 10 раз. Пользуются ею только на двух последних поддиапазонах. Таким образом, к имеющимся поддиапазонам добавляются еще два: до 30 Ом и до 10 Ом.

Рис. 2. Принципиальная схема омметра с линейной шкалой

Чтобы более экономно расходовать энергию источника питания, его подключают к прибору кнопкой S3 только во время измерения.

Рис. 3. Размещение деталей на лицевой панели корпуса

Детали омметра размещены в небольшом корпусе. На съемной лицевой панели из гетинакса размерами 190 X 130 мм (рис. 3) укреплены индикатор, переключатель поддиапазонов S1 и кнопочные выключатели S2, S3, резистор калибровки R12 и зажимы для подключения источника питания и проверяемого резистора (или другой детали, обладающей оммическим сопротивлением) .

Эталонные резисторы подпаяны непосредственно к лепесткам переключателя, а операционный усилитель и транзисторы смонтированы на плате из стеклотекстолита (можно гетинакса) размерами 35 X 30 мм, которую можно прикрепить, например, к лицевой панели с внутренней стороны.

Резисторы R1 — R9 могут быть МЛТ-0,125, МЛТ-0,25 или другие, подобранные с точностью ±1%, — от этого во многом зависит точность измерений. Переменный резистор R12 — СПЗ-4а или другой. Диод V2 может быть, кроме указанного на схеме, Д226 с любым буквенным индексом или другой с прямым напряжением 0,3...0,6 В. Транзисторы любые из серий К.Т312, КТ315. Стрелочный индикатор может быть с током полного отклонения стрелки 1 мА и внутренним сопротивлением 82 Ом. Тогда резистор RI3 должен иметь сопротивление 118 Ом, a R14 — 1,8 кОм. Подойдет и микроамперметр М24 с током полного отклонения стрелки 100 мкА и внутренним сопротивлением 783 Ом. (такой индикатор показан на рис. 3), он удобен тем, что имеет шкалу на 100 делений, облегчающую отсчет измеряемых сопротивлений. Но в этом случае необходимо зашунтировать индикатор резистором сопротивлением около 92 Ом, чтобы стрелка индикатора отклонялась на конечное деление при токе 1 мА. Сопротивления резисторов R13, R14 для такого варианта остаются неизменными. В случае же использования индикатора с другим внутренним сопротивлением придется пересчитать сопротивление резисторов так, чтобы с резистором R14 стрелка индикатора отклонялась на конечное деление шкалы при напряжении 0,2 В, а с последовательно соединенными резисторами R13, R14 — npи напряжении 2 В.

Налаживание прибора начинают с проверки правильности монтажа. Затем подключают к зажимам питания источник напряжением 9 В, например две последовательно соединенные батареи 3336Л. К зажимам «Rх» подключают выводы точно измеренного резистора, например, сопротивлением 100 кОм. Движок переменного резистора R12 устанавливают в среднее положение, а ручку переключателя S1 — в положение «.300 к». Только после этого нажимают кнопку S3. Стрелка индикатора должна отклониться примерно на треть шкалы. Добиваются этого переменным резистором R12 «Калибр». Затем переключателем устанавливают поддиапазон «100 к» и переменным резистором добиваются точного отклонения стрелки индикатора на конечное деление шкалы. Проверяют калибровку на других поддиапазонах, подключая к зажимам «Rx» резисторы сопротивлением 30 кОм, 10 кОм, 3 кОм и так далее. При значительных расхождениях в показаниях индикатора и сопротивлении измеряемого резистора следует подобрать точнее соответствующий эталонный резистор.

Чтобы избегать зашкаливания стрелки индикатора при работе с омметром, нужно всегда начинать измерения в положении переключателя «1 М», а затем, по мере отклонения стрелки индикатора, постепенно переходить на другие поддиапазоны.

### ББК 82.884.19

Рецензент кандидат технических наук В. Т. Поляков

В помощь радиолюбителю; Сборник. Вып. 80 В80 /Сост. Б. С. Иванов. — М.; ДОСААФ, 1983.- 78 с, ил. 30 к.

Приведены принципиальные схемы и описания кон» струкций радиотехнических устройств различной степени сложности.

Для широкого круга радиолюбителей и специалистов.

2402020000-025 								ББК 32.884.19

В--------------28-83

072(02) — 83 								6Ф2.У

#### OCR Pirat