ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

Н. Шиянов

АКТИВНЫЕ ЩУПЫ С МАЛОЙ ВХОДНОЙ ЕМКОСТЬЮ

При настройке высокочастотных узлов или схем частотной коррекции радиоаппаратуры входное сопротивление осциллографа (для низких частот) должно быть достаточно высоким, обычно более 500 кОм, а входная емкость — малой. Если первое требование на практике удовлетворяется сравнительно просто, то второе обеспечивается далеко не всегда. Входной кабель длиной около 1 м совместно с емкостью первого каскада осциллографа образуют суммарную емкость около 120... 150 пФ. Введение такой емкости в исследуемую схему может существенно повлиять на ее функционирование, изменяя форму АЧХ, что приводит к значительным погрешностям измерения на частотах 5... 10 кГц и выше. Кроме того, некоторые операционные усилители склонны к самовозбуждению при подключении указанной емкости к их выходу.

В большинстве практически возникающих ситуаций можно считать, что для упомянутой области частот допустимой входной емкостью измерительного прибора является значение около 10...15 пФ.

Широко используемым в настоящее время способом снижения входной емкости прибора является применение выносных делителей напряжения. Однако одновременно с уменьшением емкости понижается его чувствительность, что не всегда допустимо. Например, при уменьшении входной емкости с 100 до 10 пФ приходится мириться с десятикратным снижением чувствительности прибора. Для существенного снижения входной емкости без изменения чувствительности целесообразно применять эмиттерные повторители напряжения.

Рис. 1. Схема щупа-повторителя напряжения

Благодаря глубокой отрицательной обратной связи параметры повторителя малочувствительны к шунтирующему действию емкости кабеля Ск, включаемого параллельно его нагрузке. Приближенное значение входной емкости Свх эмиттерного повторителя равно: Свх = = СН/h21Э, где Сн — емкость нагрузки; h21Э — коэффициент передачи тока базы транзистора.

Коэффициент передачи повторителя остается близким к единице практически во всем диапазоне рабочих частот.

Принципиальная схема повторителя напряжения, выполненного в виде электронного щупа к осциллографу, представлена на рис. 1. Для повышения входного и снижения выходного сопротивлений, а также ослабления зависимости выходного сопротивления от импеданса исследуемого участка устройства схема выполнена на составном эмиттерном повторителе. Первый эмиттер-ный повторитель играет роль входного каскада, нагруженного достаточно высоким входным сопротивлением второго повторителя, назначение которого — обеспечение необходимой выходной мощности и малого выходного сопротивления. Сигнал подается на базу первого транзистора структуры n-р-n КТ3102, а с его эмиттера — на транзистор КТ3107 структуры р-n-р. С эмиттерной нагрузки напряжение через R7 поступает на выход устройства.

Необходимо заметить, что при емкостном характере нагрузки входная проводимость эмиттерного повторителя содержит отрицательную активную составляющую, что свидетельствует о потенциальной возможности самовозбуждения на высоких частотах. Для предотвращения самовозбуждения в цепь базы включен резистор R1. Смещение на базу VT1 задается с низкоомного делителя R2R4, обеспечивающего хорошую температурную стабильность каскада. Устранение шунтирующего влияния делителя на входное сопротивление обеспечивается схемой компенсации, содержащей конденсатор С2. Его сопротивление в полосе рабочих частот мало, поэтому значения переменных напряжений на выводах резистора R3 весьма близки, а динамическое сопротивление делителя велико. Ток выходного каскада выбран достаточно высоким — около 3,5 мА — для снижения нелинейных искажений сигнала на высоких частотах и расширения полосы пропускания.

Входное сопротивление щупа в области низких частот не менее 500 кОм, входная емкость каскада на транзисторе VT1, измеренная на частоте 2 МГц, около 8,5 пФ. На рис. 2 изображены амплитудно-частотные характеристики устройства, нагруженного на различные емкости. Кривые 1 — 4 получены для емкости соответственно 15, 50, 70, 100 пФ. Видно, что с увеличением емкости нагрузки полоса пропускания несколько сужается, однако даже при 100 пФ полоса рабочих частот щупа не менее 25 МГц.

Рис. 2. Амплитудно-частотные характеристики щупа по схеме рис. 1 в зависимости от емкостной нагрузки

Уровень ограничения сигнала слабо изменяется на частотах менее 200 кГц и составляет 9,5 В при напряжении питания 30 В. С повышением частоты растут нелинейные искажения, поэтому допустимое входное напряжение снижается. На кривой 5 рис. 2 представлена зависимость допустимого входного напряжения от частоты сигнала при коэффициенте гармоник, равном 5%, и наиболее вероятном значении емкости кабеля 70 пФ.

Указанная зависимость позволяет обоснованно выбрать максимально допустимый уровень напряжения входного сигнала по известной ширине его спектра. Если, например, максимальная частота в спектре входного сигнала равна 5 МГц, то неискаженная амплитуда этой составляющей должна быть не более 1,1 В.

Повторители напряжения на биполярных транзисторах, выполненные в виде электронных щупов к измерительным приборам, широко распространены. Этому способствует их малая входная емкость, благодаря чему частотные погрешности измерения становятся достаточно малыми. Использование многокаскадных схем повторителей напряжения существенно улучшает их основные параметры, а полоса пропускания при использовании высокочастотных биполярных транзисторов простирается обычно от десятков герц до десятков мегагерц.

Недостатком подобных схем является смещение постоянной составляющей входного сигнала. Последнее возникает, в частности, вследствие протекания базового тока входного транзистора по исследуемым цепям и его нестабильности. Уменьшение смещения постоянной составляющей в схемах на биполярных транзисторах, необходимое для реализации «открытого входа» прибора, сопряжено с определенными схемотехническими сложностями. Достаточно просто указанная задача решается с помощью согласованных полевых транзисторов, температурная нестабильность которых снижается с помощью глубокой отрицательной обратной связи (ООС).

На рис. 3 представлена принципиальная схема повторителя напряжения, выполненного в виде электронного щупа к осциллографу. Схема повторителя содержит четыре транзистора. Согласованная пара полевых транзисторов VT1, VT2 с n-каналом работает в дифференциальном каскаде, транзистор VT3 является источником тока для указанного каскада, а транзистор VT4 включен в схему усилителя напряжения с общим эмиттером.

Устройство работает следующим образом. Входной сигнал подается на затвор транзистора VT1. Напряжение, усиленное полевым транзистором VT1, поступает на базу транзистора VT4. Выходное напряжение повторителя снимается с коллекторной нагрузки — резистора R10. Одновременно выходное напряжение прикладывается к затвору второго транзистора дифференциальной пары VT1, VT2. Глубокая отрицательная обратная связь и большое дифференциальное сопротивление источника тока обеспечивают близкий к единице коэффициент передачи повторителя. Выбором тока коллектора транзистора VT4 (около 4 мА) снижается нелинейность повторителя в области высоких частот. Температурная стабильность устройства обеспечивается за счет глубокой отрицательной обратной связи и введения источника тока на транзисторе VT3.

Основные характеристики повторителя напряжения представлены на рис. 4. Кривыми 1 — 4 показана амплитудно-частотная характеристика устройства для различных значений емкости нагрузки. С увеличением емкости от 15 до 100 пФ полоса пропускания повторителя, измеренная на уровне 3 дБ, сужается от 25 до 10 МГц. Указанная выше емкость нагрузки складывается из емкости кабеля и входной емкости осциллографа.

Рис. 3. Вариант схемы повторителя напряжения — щупа к осциллографу

Необходимо иметь в виду, что современные радиочастотные кабели с полиэтиленовой изоляцией имеют погонную емкость, увеличивающуюся с уменьшением волнового сопротивления. Так, например, типичное значение погонной емкости кабеля с волновым сопротивлением 50 Ом равно ПО...125 пФ, с волновым сопротивлением 75 Ом — в пределах 60...80 пФ. У высокоомных кабелей и кабелей с полувоздушной изоляцией погонная емкость может быть ниже, однако они сравнительно малодоступны.

Рис. 4. Амплитудно-частотные характеристики щупа по схеме рис. 3

Кривая 5 на рис. 4 иллюстрирует зависимость допустимого напряжения сигнала при уровне гармоник около 5% с повышением частоты. Зависимость позволяет выбрать максимально допустимое значение входного,сигнала для предполагаемого спектра входных частот.

Можно рекомендовать следующую методику использования повторителя напряжения. При исследовании слабых широкополосных сигналов с амплитудами 0... 200 мВ чувствительность осциллографа устанавливается от 5 до 50 мВ/дел., при которой изображение на экране должно занимать от 1/3 до 2/з его высоты. Поскольку масштабная сетка современных осциллографов имеет 6...8 делений по вертикали, уход границ изображения за пределы экрана является естественным индикатором превышения амплитудой сигнала допустимого уровня на высоких частотах — 150...250 мВ.

Вместе с тем, работа с сигналами, изображение которых не выходит за пределы экрана, обеспечивает отсутствие нелинейных искажений до частот не менее 12...15 МГц.

Рис. 5. Схема повторителя напряжения на операционном усилителе

Для исследования широкополосных сигналов более высокого уровня целесообразно использовать выносные Делители напряжения, входная емкость которых составляет обычно 8... 12 пФ. Изготовление и использование таких делителей подробно описали П. Хоровиц, У. ХюГл в книге «Искусство схемотехники», т. 1 (М. : Мир, 1983).

Повторитель напряжения о удовлетворительными параметрами можно выполнить на основе быстродействующих операционных усилителей. Малые значения температурного дрейфа и смещения нуля позволяют получить весьма высокую температурную стабильность устройства.

На рис. 5 показана принципиальная схема повторителя напряжения на операционном усилителе К174УД1А в неинвертирующем включении. Элементы R2, С1 образуют цепь отрицательной обратной связи. Корректирующие конденсаторы C1, C2 препятствуют самовозбуждению усилителя на высоких частотах. Резистором R6 осуществляется балансировка каскада. Для улучшения качественных показателей при работе на большую емкостную нагрузку в качестве выходного каскада используется составной эмиттерный повторитель на комплементарной паре транзисторов VT1, VT2. Начальное смещение, исключающее возникновение нелинейных искажений на низких уровнях сигналов, задается диодами VD1, VD2.

Частотные и амплитудные характеристики устройства представлены на рис. 6. Кривыми 1, 2, 3 изображены малосигиальные амплитудно-частотные характеристики при емкостной нагрузке 10, 70 и 100 пФ соответственно. Частотная зависимость максимально допустимого эффективного значения напряжения для емкости нагрузки 70 пФ иллюстрируется кривой 4.

Рис. 6. Амплитудно-частотные характеристики щупа по схеме рис. 5

Рассмотренная схема отличается от предшествующих более широкой полосой пропускания, однако форма АЧХ неравномерна в рабочей области частот. Входная емкость повторителя около 8 пФ. Максимально допустимый уровни напряжений сигнала в высокочастотной области приблизительно вдвое меньше, чем у описанных выше повторителей напряжения.

При выборе одной, из схем для изготовл-ения и использования необходимо определить характер большинства предстоящих измерений. Если предполагается измерять параметры только переменных составляющих сигнала, то лучшей для такого применения является простая схема двухкаскадного эмиттерного повторителя по рис. 1. Для одновременного контроля переменных и постоянных напряжений можно использовать повторитель по рис. 3. Эта схема отличается наибольшими допустимыми уровнями напряжений на высоких частотах и имеет достаточно широкую полосу пропускания. При измерении малых, порядка единиц и десятков милливольт, постоянных и переменных сигналов в широком спектре частот целесообразно использовать схему повторителя на операционном усилителе по рис. 5, имеющую высокую температурную стабильность и широкую полосу пропускания.

Детали и конструкция. В описанных устройствах могут быть использованы резисторы МЛТ-0,25 МЛТ-0,125 с допускаемым отклонением от номинала ±10%. Подстроечный резистор R5 в схеме, по рис. 3 может быть любого типа, однако предпочтение должно быть отдано малогабаритным резисторам, например СПЗ-44, СПЗ-38а, Электролитические конденсаторы К50-6 могут быть заменены на К50-12. Другие конденсаторы — на К73-17 (С1, С2, СЗ на рис. 3) и КТ1 (С1, С2 — на рис. 5). Полупроводниковые диоды VD1, VD2- — на КД503А, КД503Б, КД522А, КД521А. Вместо указанных на схеме биполярных n-р-n транзисторов можно использовать транзисторы серий КТ315, КТ306, КТ316 и вместо р-n-р — транзисторы серий КТ349, КТ361. Необходимо заметить, что замена транзистора КТ326Б (VT4) на другой, с большими емкостями р-n переходов, приводит к сужению полосы пропускания. Транзисторы VT1, VT2 в схеме на рис. 5 должны иметь близкие значения коэффициентов передачи тока базы (h21Э). Коэффициенты усиления h21Э других транзисторов могут находиться в пределах 100...300. Согласованная пара транзисторов VT1, VT2 — КПС104В может быть заменена на пару из КПС104Г, Д. В качестве транзисторов VT1, VT2 можно использовать также дискретные полевые транзисторы КПЗОЗВ, Г после их попарного отбора по напряжению отсечки и начальному току с погрешностью не более 10%. Операционный усилитель К574УД1А можно заменить на К544УД2. Возможно применение усилителя К140УД8Б, при этом полоса пропускания устройства несколько сужается. Переключатель SA1 в схеме на рис. 3 — любой малогабаритный.

Повторители напряжения выполняются в виде выносных щупов, соединяемых с осциллографом или другим измерительным прибором экранированным кабелем длиной 100...130 см.

Элементы конструкции повторителя монтируются на прямоугольной печатной плате, помещаемой в экранированный корпус щупа. В качестве примера на рис. 7 приведен чертеж печатной платы выносного щупа по схеме, представленной на рис. 3. Для уменьшения габаритных размеров постоянные резисторы устанавливаются в плату вертикально.

Рис. 7. Эскиз печатной платы щупа по схеме рис. 3

Налаживание. Правильно собранное устройство по рис. 1 в налаживании не нуждается. Достаточно про верить отсутствие возбуждения в рабочей области частот.

Повторитель по схеме рис. 3 требует балансировки резистором R5 до появления нулевого потенциала на выходе при отсутствии входного сигнала. Невозможность установки «нуля» при исправных элементах свидетельствует о рассогласованности характеристик пары VT1, VT2 либо неудовлетворительном токовом режиме этих транзисторов, определяемом элементами R3, R7, VD1. В последнем случае необходимо подобрать значение резистора R3. Токи стока полевых транзисторов должны составлять 0,6...0,8 мА. Окончательную регулировку резистором R5 рекомендуется проводить в законченной конструкции и установившемся тепловом режиме.

Налаживание схемы повторителя по рис. 5 сводится в основном к подбору наилучших значений емкости конденсаторов Cl, C2. Их емкость определяет не только склонность к возбуждению, но и полосу пропускания, а также уровень нелинейных искажений устройства. Балансировкой резистором R6 обеспечивается минимальный сдвиг выходного уровня, который должен быть не более ±2 мВ. Затем на вход устройства подключается генератор высоких частот, например Г4-102. Установив выходное напряжение в пределах 50... 100 мВ, изменяют частоту сигнала, контролируя амплитуду выходного напряжения повторителя. Подбором емкостей конденсаторов Cl, C2 необходимо добиться максимально плоской АЧХ устройства. После этого увеличивают уровень выходного напряжения генератора, контролируя отсутствие самовозбуждения на различных частотных участках полосы пропускания. В случае самовозбуждения потребуется повторная корректировка емкости конденсатора С1.

ББК 32.884.19 В80

Составитель А. В. Дьяков

Рецензенты; кандидат технических наук С. А, Бирюков,

А. Д. Шуб

В помощь радиолюбителю: Сборник. Вып. 95/ В80 Сост. А. В. Дьяков. — М.: ДОСААФ, 1986. — 78 с, ил.

30 к.

Приведены описания конструкций, принципиальные схемы и методика расчета их некоторых узлов. Учтены интересы начинающих и ква« лифицированных радиолюбителей.

2402020000 — 070 								ББК 32.884.19

Б----------------22-86

072(02)-86 									6Ф2.9

(c) Издательство ДОСААФ СССР, 1986.

Научно-популярное издание

В ПОМОЩЬ РАДИОЛЮБИТЕЛЮ

Выпуск 95

Составитель Андрей Васильевич Дьяков

Заведующий редакцией А. В. Куценко

Редактор М. Е. Орехова

Художник В. А. Клочков

Художественный редактор Т. А. Хитрова

Технический редактор Е. В. Дмитриева

Корректор Я. В. Елкина

ИБ N 1940

Сдано в набор 02.01-86. Подписано в печать 11.07.86. Г-93933. Формат 84Х108 1/32. Бумага тип. № 2. Гарнитура литературная. Печать высокая. Усл. п. л. 4,2. Усл. кр.-отт. 4,52. Уч.-изд. л. 3,92. Тираж 1100000 экз, Заказ 6 — 270. Цена 30 к.

Изд. № 2/г — 368

Ордена «Знак Почета» Издательство ДОСААФ СССР. 129110, Москва, Олимпийский просп., 22. Головное предприятие республиканского производственного объедаве» вия «Полиграфкнига», 252057, Киев, ул, Довженко, 3.

OCR Pirat